## 1_dala
3.pielikums Atklāta konkursa ''Centrālās sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana'', ID Nr. JRS 2025/10K/P
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 11.jūlijā
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz šādu piedāvājumu Atklātam konkursam “Centrālās sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana” (ID. Nr. JRS 2025/10K/P) 1.daļai "Endoskopu žāvēšanas un iepakošanas iekārta":
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse**
Endoskopu žāvēšanas un iepakošanas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1 | Iespēja pievienot dažādu ražotāju un modeļu endoskopus
1.2 | Iekārta sagatavo dezinfecētus endoskopus, nodrošinot iespēju to uzglabāšanai vismaz 30 dienas
1.3 | Sausu endoskopu uzglabāšanai izmanto hermētiski noslēgtu maisu, kur tiek ievadītas ozona molekulas vai alternatīva tehnoloģija
1.4 | Iekārta nodrošina katra endoskopa apstrādes identificēšanu
1.5 | Iekārta nodrošina katra lietotāja identificēšanu
1.6 | Iekārta ļauj izveidot datu bāzi ar katra endoskopa apstrādes identifikācijas numuru
1.7 | Iekārtas Ethernet spraudnis datu apmaiņai ar nodaļā esošu datoru
1.8 | Endoskopa kanālu žāvēšana norit vismaz ar lamināru un turbulentu gaisa plūsmu
1.9 | Iekārtas vadība caur skārienjūtīgu ekrānu
1.10 | Žāvēšanas cikla ilgums ne ilgāk kā 20 minūtes
1.11 | Iekārtai sniedz informatīvu signālu par nepareizu endoskopa pievienošanu
1.12 | Komplektācija:
1.12.1 | Endoskopu žāvēšanas un iepakošanas iekārta
1.12.2 | Printeris atskaites drukāšanai par apstrādes cikla norisi;
1.12.3 | Adapteri slimnīcā esošo ražotāja Pentax gastroskopu un kolonoskopu pievienošanai iekārtai
1.12.4 | Adapteris slimnīcā esošo ražotāja Karl Storz vienkanāla bronhoskopu, cistoskopu pievienošanai iekārtai
1.12.5 | Komplektā visas nepieciešamas detaļas iekārtas uzstādīšanai
2. | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš aktīvā režīmā, kWh | — | —
2.1 | Endoskopu žāvēšanas un iepakošanas iekārta
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts

## 2_dala AR GROZIJUMIEM Nr 1
3.pielikums ar grozījumiem Atklāta konkursa ''Centrālās sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana'', ID Nr. JRS 2025/10K/P
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 28.jūlijā
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz šādu piedāvājumu Atklātam konkursam “Centrālās sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana” (ID. Nr. JRS 2025/10K/P) 2.daļai "Centrālās sterilizācijas nodaļas iekārtas"
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse**
Mazgāšanas - dezinfekcijas iekārta ķirurģisko un citu instrumentu un piederumu mazgāšanai un dezinfekcijai
| Daudzums (gab.): | 2 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1 | Iekārtas kameras maksimālā ietilpība ir ne mazāka kā 18 DIN (480mm +/-5mm x250mm +/-5mm x50mm+/-5mm) grozi
1.2 | Ātras darbības caurplūdes tipa (divdurvju) mazgāšanas dezinfekcijas iekārta. Paredzēta medicīnas ierīču, ķirurģisko instrumentu aprīkojuma un citu priekšmetu mazgāšanai un termiskai dezinfekcijai
1.3 | Kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
1.4 | Kamerai jābūt izgaismotai procesa vizuālās kontroles veikšanai
1.5 | Kameras iekšējie izmēri: platums 700mm +/- 100mm x dziļums 850mm +/-50mm, augstums 750mm+/-100mm
1.6 | Kameras durvis izturīgas, rāmis izgatavots no nerūsējošā tērauda, vērtne izgatavotas no rūdīta stikla, caurredzamas. Vertikāli slīdošās. Ar drošības sistēmu pret svešķermeņu iespiešanai. Nav iespējams atvērt abas durvis vienlaicīgi izņemot servisa piekļuvi
1.7 | Iekārta aprīkota ar procesa ūdens iepriekšsagatavošanas tvertni, ūdens tiek sagatavots tekošās fāzes laikā priekš nākošās fāzes. Tvertne izgatavota no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
1.8 | Iekārta aprīkota ar priekšsildīšanas tvertni gala skalošanas ūdenim, izgatavota no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
1.9 | Iekārta aprīkota ar žāvēšanas sistēmu un hepa filtru vai ekvivalentu
1.10 | Iekārta aprīkota ar procesu izdrukas ierīci
1.11 | Vadības panelis ar displeju iekārtu vadības un procesu parametru attēlošanai iekārtas ielādes pusē
1.12 | Iekārtai jābūt vadības panelim arī izlādes pusē
1.13 | Iekārta rāda skaņas un vizuālus brīdinājumus par kļūdam
1.14 | Iekārta nodrošina datu pārraidi elektroniskajai sterilizācijas nodaļas izsekojamības un dokumentēšanas sistēmai
1.15 | Iekārtas ārējā apdare un nesošā konstrukcija (rāmis) izgatavots no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
1.16 | Iekārta aprīkota ar vismaz 3 deterģentu dozācijas sūkņiem
1.17 | Iekārtas ārējie izmēri platums 1000mm +/-200mm, augstums ne vairāk kā 2500mm, dziļums 1000mm +/-50mm
1.18 | Iekārtai iebūvēts ūdens cirkulācijas sūknis ar jaudu 500l/min. vai vairāk
1.19 | Ne mazāk kā 4 fiksētas darba programmas, kuru iestatījumi tiek uzglabāti mikroprocesorā, ar iespēju tās atsevišķi izvēlēties:
1.19.1 | Ātra programma
1.19.2 | Intensīva programma netīriem instrumentiem ar vizuāli redzamām asins paliekām
1.19.3 | Standarta programma
1.19.4 | Tikai žāvēšanas cikls
1.20 | Komplektācija:
1.20.1 | Ielādes rāmis 5 (piecu) līmeņu - 2 gab.
1.20.1.1 | Savietojams ar piedāvāto iekārtu
1.20.1.2 | Savietojams ar ielādes izlādes ratiem
1.20.1.3 | Multifunkcionāls ielādes rāmis, izņemami vismaz četri augšējie plaukti un noņemamas visas mazgāšanas sprauslas
1.20.1.4 | Izgatavots no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
1.21 | Ielādes rāmis minimāli invazīviem instrumentiem (Tubulāriem, laparaskopiskiem un c.), savietojams ar ielādes rāmi 1.20.1 - 1 gab.
1.21.1 | Rāmim ir vismaz 45 pieslēgumu / pievienojumu vietas instrumentu caurskalošanai
1.22 | Ielādes / izlādes rati - 2gab Izgatavoti no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents (Tā kā kopējo mašīnu skaits ir 2, tad arī rati būs vajadzīgi 4 gab.)
1.22.1 | Savietojami ar piedāvāto iekārtu
1.22.2 | Savietojami ar ielādes rāmjiem
1.22.3 | Aprīkoti ar šķidrumu savākšanas trauku
1.22.4 | Aprīkoti ar vismaz četriem riteņiem
1.23 | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš ātrajai programmai (vismaz viena priekšskalošanas fāze, vismaz viena mazgāšanas fāze, vismaz viena pēcskalošanas fāze un gala skalošanas fāze), kWh
Tvaika sterilizators ķirurģisko un citu instrumentu un piederumu sterilizēšanai
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
2. | Tehniskās prasības (komplektācija)
2.1 | Automātisks, piesātināta ūdens tvaika sterilizators, kas paredzēts medicīnas ierīču, medicīnas priekšmetu, ķirurģisko instrumentu sterilizācijai piesātinātā ūdens tvaikā
2.2 | Iekārta atbilstoša LVS EN 285 “Lielie tvaika sterilizatori”
2.3 | Divdurvju modelis, caurplūdes tipa, kamerai ielāde/izlāde pretējās pusēs
2.4 | Sterilizatoram jābūt aprīkotam ar sistēmu, kas neļauj vienlaikus atvērties abām kameras durvīm
2.5 | Kameras ietilpība 6 STU (sterilizācijas vienības) vai vairāk
2.6 | Kamera izgatavota no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
2.7 | Ielāde horizontāli, Ielādes augstums no grīdas 850mm +/- 100mm
2.8 | Kameras ventilācija ar HEPA filtru vai ekvivalentu
2.9 | Sterilizators aprīkots ar mikroprocesoru sistēmu iekārtas darbības kontrolei
2.10 | Sterilizatora ārējā apdare no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
2.11 | Iekārtas nesošā konstrukcija (iekārtas rāmis) izgatavots no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
2.12 | Iebūvēts vakuumsūknis
2.13 | Iebūvēts tvaika ģenerators
2.14 | Durvim vēršanas virziens vertikāli uz leju, ar automātisku aizsardzību pret priekšmetu iespiešanu durvju aizvēršanās laikā
2.15 | Vārsti un cauruļvadi izgatavoti no nerūsējošā tērauda
2.16 | Iekārtas ielādes pusē un izlādes pusē displeji iekārtas vadības un procesu parametru attēlošanai
2.17 | Iekārtā iebūvēta izdrukas ierīce, kas nodrošina sterilizācijas ciklu parametru un informācijas izdruku
2.18 | Iekārta nodrošina tiešu savienojamību, tiešsaisti un atgriezenisko saiti, datu pārraidi elektroniskajai sterilizācijas procesa izsekojamības un dokumentēšanas sistēmai
2.19 | Iekārtas ārējie izmēri:
2.19.1 | Platums ne vairāk kā 1000mm, augstums ne vairāk kā 2500mm,
2.19.2 | Iekārtas kopējais garums ne vairāk kā 1350mm
2.20 | Iekārtai jābūt aprīkotai ar vismaz šādām sterilizācijas un testa programmām:
2.20.1 | Instrumentiem 134ᵒC
2.20.2 | Instrumentiem vai gumijai 121ᵒC
2.20.3 | Smagām ielādēm 134°C
2.20.4 | Infekciozu olbaltumvielu (prion) apstrādei 134ᵒC
2.20.5 | Optiskajiem instrumentiem 134ᵒC
2.20.6 | Bowie&Dick testam
2.20.7 | Vakuuma testam
2.21 | “Auto start” funkcija (iekārtas uzsildīšanai iestatot vēlamo automātiskas ieslēgšanās laiku)
2.22 | Komplektācijā:
2.22.1 | Divu līmeņu ielādes rāmis (2 gab.):
2.22.1.1 | savienojams ar piedāvāto iekārtu
2.22.1.2 | savietojams ar ielādes izlādes ratiem
2.22.1.3 | augšējais plaukts noņemams un tam ir maināms augstums
2.22.2 | Ielādes izlādes rati, izgatavoti no nerūsējošā tēraudu vai ekvivalents, (2 gab) (divām mašīnām būs kopā 4 rati)
2.22.2.1 | savietojami ar piedāvāto iekārtu
2.22.2.2 | savietojami ar ielādes rāmi
2.22.2.3 | aprīkoti ar vismaz četriem riteņiem, vismaz 2 riteņi ar bremzēm
2.22.2.4 | rati ar elektrisku augstuma regulāciju, komplektā ar baterijām un lādētājiem
2.23 | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (standarta programma Instrumenti 134°C), kWh
Ūdens attīrīšanas iekārta
| Daudzums (gab.): | 1 komplekts | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
3. | Tehniskās prasības (komplektācija)
3.1 | Esošās ūdens sagatavošanas un attīrīšanas sistēmas papildināšana, atjaunošana, pārbūve ar nepieciešamajām sastāvdaļām, lai nodrošinātu slimnīcā esošo iekārtu darbību un jauno iekārtu darbību
3.2 | Ūdens kvalitātei, pēc esošās sistēmas uzlabošanas ir jāatbilst piedāvāta autoklāva (punkts 2) un mazgāšanas - dezinfekcijas (punkts 1) iekārtu ražotāja noteiktajām prasībām un LVS EN 285 prasībām
3.3 | Ūdens sagatavošanas sistēmai jānodrošina nepārtraukts sterilizācijas nodaļas iekārtu darbs ne mazāk kā 12 stundas dienā
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts

## 3_dala AR GROZIJUMIEM Nr 1
3.pielikums ar grozījumiem Atklāta konkursa ''Centrālās sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana'', ID Nr. JRS 2025/10K/P
Tehniskā specifikācija-piedāvājums
Tehniskā specifikācija aktualizēta 2025.gada 28.jūlijā
Ar šo _____________________(Pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr.____________________ sniedz šādu piedāvājumu Atklātam konkursam “Centrālās sterilizācijas nodaļas aprīkojuma iegāde, piegāde un uzstādīšana” (ID. Nr. JRS 2025/10K/P) 3.daļai "Instrumentu priekšapstrādes iekārtas"
Nr.p.k. | Veicamās funkcijas, tehniskās prasības | Pretendenta piedāvājums, piedāvātās iekārtas tehniskie parametri un apraksts* | Atsauce uz tehnisko datu lapu ("data sheet'') jeb informatīvo materiālu. Jānorāda konkrēta lapaspuse**
Ķirurģisko un citu instrumentu un piederumu priekšapstrādes ultraskaņas vanna
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
1. | Tehniskās prasības (komplektācija)
1.1 | Ultraskaņas tīrīšanas ierīce ar ietilpību vismaz diviem sietiem ar ārējiem izmēriem ne lielākiem par: 600mm x 400mm x 50mm
1.2 | Iekārta ar ielādi no augšas
1.3 | Ultraskaņas tvertnes ielādes rāmis divu vai vairāk līmeņu ar automātisku vertikālu izcelšanas un iegremdēšanas funkcijām
1.4 | Ielādes rāmi iespējams atvienot un izņemt, lai ievietotu nestandarta (lielus) priekšmetus apstrādei ultraskaņas tvertē
1.5 | Ielādes rāmim noņemams augšējais plaukts, kas palielina ielādes augstumu
1.6 | Rāmis ar ne mazāk kā četrām pieslēguma vietām instrumentiem ar luer-lock savienojumu
1.7 | Tvertnei automātiski verošie vāki, kas noslēdz tvertnes procesu laikā
1.8 | Vāks automātiski atveras pēc procesa paveikšanas
1.9 | Ultraskaņas tīrīšana vismaz divās frekvencēs:
1.9.1 | 40 kHz (+/-10 kHz)
1.9.2 | 130 kHz (+/- 20 kHz)
1.10 | Iekārtai ir viegli higiēniski kopjams vadības panelis, ar informācijas atspoguļošanu, kas atspoguļo vismaz programmu tekošās darbības fāzēs, kļūdu paziņojumus
1.11 | Iekārtai ir ne mazāk kā 4 iestatītas darba programmas:
1.11.1 | Programma ar ultraskaņas frekvenci 130 kHz (+/-20kHz)
1.11.2 | Programma ar kombinētam ultraskaņas frekvencēm
1.11.3 | Programmas ar dažādiem ultraskaņas ilgumiem
1.11.4 | Ultraskaņas programma standarta ar ultraskaņas frekvenci 40 kHz (+/-10 kHz)
1.12 | Iekārta aprīkota ar pašattīrīšanās funkciju
1.13 | Tvertnes darba tilpums 70L +/- 10L
1.14 | Ultraskaņas tvertne izgatavota no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
1.15 | Tvertnes izmērs (platums x garums x dziļums): 700mm (+/- 100mm) x 450mm (+/-50mm) x 350 mm (+/-50mm)
1.16 | Barošana no standarta elektriskā tīkla 220V, 50Hz
1.17 | Trokšņa līmenis nav lielāks par 80 dB
1.18 | Uz grīdas stāvoša konstrukcija
1.19 | Iekārtas konstrukcija (korpuss) izgatavots no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
1.20 | Iekārtas ārējā apdare (tajā skaitā tvertņu vāku ārpuse) izgatavota no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
1.21 | Komplektācija:
1.21.1 | Ielādes rāmis - 1 gab.
1.21.2 | Sieti ielādēm, stiepļu pinuma vai perforēti izgatavoti no nerūsējošā tērauda. Maksimāli pielāgoti ielādes rāmim, bet ne lielāki kā 600m x 400mm x 50mm (garums x platums x augstums). - 4 gab.
1.22 | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš, kWh
Instrumentu priekšapstrādes vieta ar tvaika strūklas ģeneratoru ķirurģisko un citu instrumentu un piederumu tīrīšanai
| Daudzums (gab.): | 1 gab. | —
Preces ražotājs, ražotājvalsts:
Preces modelis, kods:
| Pielietojums | — | —
Ķirurģisko instrumentu, medicīnas ierīču, koagulācijas instrumentu tīrīšanu ar tvaika strūklu
2. | Tehniskās prasības (komplektācija)
2.1 | Instrumentus iespējams pieslēgt tieši pie tvaika tīrītāja uzgaļa ar luer-lock savienojumu
2.2 | Aprīkots ar manometru tvaika spiediena mērīšanai
2.3 | Ūdens tvertnes/spiedtvertnes tilpums ne vairāk kā 5 litri
2.4 | Regulējama tvaika padeve no 4bar līdz 8bar vai plašāk
2.5 | Tvaika temperatūra izejas sprauslā 150°C vai vairāk
2.6 | Tvaika un saspiesta gaisa padeves caurules garums 2100mm +/-200mm
2.7 | Tvaika pistolei komplektācijā tīrīšanas uzgaļu komplekts dažādas konfigurācijas dobumu tīrīšanai savienojums ar luer-lock tehnoloģiju, vismaz 6 dažādi uzgaļi
2.8 | Konstrukcija un ārēja apdare izgatavota no nerūsējošā tērauda vai ekvivalents
2.9 | Izlietnes integrētas darba virsmā ar “šļakstu malu”
2.10 | Darba virsma aprīkota ar divām izlietnēm:
2.10.1 | pretskatā no labās izlietne (izmērs (platums x garums x dziļums) 600mm (+/-100mm) x 500mm (+/-50mm) x dziļums 300mm (+/-50mm)), komplektācijā ar sifonu
2.10.2 | neliela brīva zonā pēc pirmās izlietnes, sekojoši otra izlietne, tās izmērs (platums x garums x dziļums) 600mm (+/-100mm) x 500mm (+/-50mm) x dziļums 300mm (+/-50mm)) komplektācijā ar sifonu
2.11 | Abām izlietnēm “dušas tipa” lokanie maisītājkrāni
2.12 | Darba stacijai (pretskatā no labās puses) virs izlietnes nolaižams, caurredzams drošības vairogs ar iestrādātām atverēm roku ievietošanai darbam zem aizsarg vairoga
2.13 | Tieši virs izlietnes (pretskatā no labās puses) iebūvēta tvaiku un veidojošos aerosolu nosūcēja sistēma ar Hepa Filtru vai aktīvās ogles filtru vai ekvivalentu
2.14 | Pretskatā no labās puses: pieslēgumi saspiesta gaisa pistolei un ūdens pistolei, izvietoti virs darba virsmas (stacijai speciāli turētāji). Pistoles saspiestam gaisam un ūdenim komplektā.
2.15 | Darba stacijas apakšējā daļa zem darba virsmas sadalīta “skapīšu” zonās, zem izlietnes, kura aprīkota ar nosūces sistēmu un aizsargvairogu, skapīša daļa tvaika tīrīšanas ierīcei
2.16 | Barošana no standarta elektriskā tīkla 220V, 50Hz
2.17 | Pieslēgumi (jānodrošina visi nepieciešami kabeļi, adapteri u.c.) un jāveic darba stacijas pieslēgšana: tvaika pistoles ģeneratoram dekalcifikācijai, ārējai automātiskai ūdens sagatavošanas sistēmai, saspiestam gaisam, kanalizācijai
2.18 | Iekārtas ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš, kWh
Pretendenta (uzņēmējsabiedrības) vadītājs vai pilnvarotais pārstāvis:
Pilns vārds, uzvārds
Amats
Paraksts